# Další osciloskopická měření

## 1. Zadání.

A. Zkalibrujte stupnici generátoru BK 124 na rozsahu 100 Hz - 1 kHz následujícími osciloskopickými metodami měření kmitočtu:

a) pomocí interní časové základny osciloskopu

b) Lissajousovými obrazci

c) pomocí modulace jasu obrazovky s kruhovou základnou

Jako normálový generátor použijte buď generátor Goldstar FG 2002C, nebo generátor navržený vyučujícím.

Takto získané tři opravné křivky vyneste do společného grafu v pracovním sešitu. Jednotlivé metody měření porovnejte mezi sebou z hlediska přesnosti a rychlosti měření.

B. Pomocí druhé (zpožděné) časové základny analogového osciloskopu změřte dobu trvání náběžné a sestupné hrany signálu interního osciloskopického kalibrátoru.

C. Číslicovým osciloskopem HP 54600A , nebo HP 54601A změřte na jeho interním kalibračním oscilátoru:

a) skutečný kmitočet

b) velikost špičkového napětí Ušš

c) Dobu náběžné a sestupné hrany průběhu

## 2. Schéma zapojení:

Aa) Kalibrace generátoru BK124 pomocí časové základny osciloskopu:

Ab) Kalibrace generátoru BK124 pomocí Lissajousových obrazců:

Ac) Kalibrace generátoru BK 124 pomocí modulace jasu s kruhovou základnou:

## 3. Naměřené a vypočtené hodnoty:

Aa) Kalibrace generátoru BK124 pomocí časové základny osciloskopu

| č.m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fx [Hz] | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| fn [Hz] | 119 | 227 | 384 | 476 | 555 | 689 | 833 | 1041 | 1087 | 1111 |
| Oprava[Hz] | 19 | 27 | 84 | 76 | 55 | 89 | 133 | 241 | 187 | 111 |

příklad výpočtu: 3. řádek: oprava=fN−fX=384−300=84 Hz

Ab) Kalibrace generátoru BK124 pomocí Lissajousových obrazců

| č.m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nx | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ny | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| fn [Hz] | 118 | 230 | 390 | 480 | 550 | 680 | 810 | 1030 | 1060 | 1080 |
| fx [Hz] | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Oprava [Hz] | 18 | 30 | 90 | 80 | 50 | 80 | 110 | 230 | 160 | 80 |

příklad výpočtu pro 5. řádek: oprava=fN−fX=550−500=50 Hz

Ac) Kalibrace generátoru BK 124 pomocí modulace jasu s kruhovou základnou:

| č.m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| počet oblouků | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Fn [Hz] | 117 | 1110 | 1600 | 1910 | 1110 | 1360 | 1650 | 1020 | 1050 | 1080 |
| Fx [Hz] | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Fgen [Hz] | 117 | 222 | 400 | 478 | 555 | 680 | 825 | 1020 | 1050 | 1080 |
| Oprava [Hz] | 17 | 22 | 100 | 77,5 | 55 | 80 | 125 | 220 | 150 | 80 |

příklad výpočtu pro 7. řádek  fgen=fNpočetdílků=16502=825 Hz

oprava=fgen−fX=825−700=125 Hz

B) Pomocí zpožděné časové základny analogového osciloskopu změřte dobu trvání náběžné a sestupné hrany signálu:

Naměřena byla hodnota z generátoru FG-8002 PEMC I/260 při frekvenci  8 KHz t=60μsu náběžné i sestupné hrany.

Ca) Číslicovým osciloskopem HP 54600A , nebo HP 54601A změřte na jeho interním kalibračním oscilátoru:

- skutečný kmitočet  f = 1,233 KHz

- velikost špičkového napětí Ušš  Ušš = 5,125 V

- Dobu náběžné a sestupné hrany průběhu  tnab = 6 s, tses = 5,1 s

4. Použité přístroje:

GX	střídavý generátor	BK 124	PEMC  I/186

GN	střídavý generátor	FC 2002C	PEMC  I/267

Os	analogový osciloskop	OS-7026A	PEMC  I/249

Osc	analogový osciloskop se vstupem EXT BLANKING INPUT

Digiťák	digitální osciloskop	HP 54601A	PEMC I/250

5. Závěr:

Při kalibraci generátoru BK 124 jsme zjistili, že má velmi nepřesnou regulaci frekvence. Např. při nastavení frekvence 800 Hz generoval generátor frekvenci, až o 241 Hz vyšší. Takto velká chyba byla u všech metod měření, z toho vyplývá, že chyba způsobená nesprávným měřením je vyloučena.

Při pokusu o změření náběžné a sestupné hrany obdelníkového signálu jsme zjistili, že osciloskop není pro tuto úlohu vhodný. Při snaze zobrazit na celou obrazovku jen náběžnou hranu zvyšováním frekvence zpožděné časové základny, signál z neznámého důvodu postupně zhasínal. Proto jsme neměřili kalibrační signál, což je požadováno v zadání, ale změřili jsme pilovitý signál z generátoru FG-8002.

U digitálního osciloskopu jsme nejdříve vše změřili pomocí kurzorů. Zjistili jsme, že tyto parametry signálu, umí osciloskop změřit sám. Proto jsme měření opakovali a zjistili jsme, že hodnoty jsou shodné.