Ověřování magnetoelektrických přístrojů

Měření jejich základních parametrů

# 1. Zadání

A. Na ručkovém měřidle PU 500 v.č. 5125725

a) Změřte opravnou křivku ampérmetru na rozsahu 100 mA

b) Změřte opravnou křivku voltmetru na rozsahu 1 V

c) Předcházející body zpracujte graficky

d) Určete skutečnou třídu přesnosti měřeného přístroje (v obou případech zvlášť)

B. Na třech neznámých magnetoelektrických měřidlech:

a) Změřte napětí pro maximální výchylku Umax

b) Změřte proud pro plnou výchylku Imax

c) Určete vnitřní odpor měřidla Ri

1) výpočtem z Ohmova zákona

2) metodou poloviční výchylky

d) Vypočítejte odpor na jeden volt R1V

Zpracujte dvě opravné křivky na základě naměřených a vypočtených hodnot v souladu s „Pokyny pro zpracování protokolu o laboratorním měření“. Je důležité uvést výrobní a evidenční číslo kalibrovaného přístroje a rozsah, který byl kalibrován.

V prvním bodu klademe důraz na porovnání změřených veličin s údaji udávanými výrobcem, tj. zejména na zařazení přístroje do skutečné třídy přesnosti, které odpovídá. V bodě B pak posuzujeme možnosti použití změřených přístrojů, na základě zjištěných vlastností.

# 2. Popis měřeného předmětu

A. 	Analogový multimetr PU 500 	v.č.: 5125725	PEMC I/1 	Tp = 2,5

B.	Magel. měřící přístroj 60mV/5	v.č.: 979026		Tp = 0,5

Magel. Měřící přístroj 60mV	v.č.: 9008		Tp = 2,5

Magel. Měřící přístroj	v.č.: 3484745		Tp = 1,5

# 3. Schéma zapojení

Ad Aa) Opravná křivka ampérmetru

Ad Ab) Opravná křivka voltmetru

Ad Ba,b) Měření maximální výchylky Imax a Umax

Ad Bc) Měření Ri metodou poloviční výchylky

# 4. Použité přístroje

Z	stabilizovaný zdroj napětí 	NZ2  rozsah 10V	PEMC I/35
An	dig. multimetr 	V560  Tp = 0,5%±0,2%	PEMC I/258
Vn	dig. multimetr 	V560  Tp = 0,5%±0,2%	PEMC III/6
R1 	posuvný rezistor 	R = 500  I = 0,63A	PEMC I/62
R2 	posuvný rezistor 	R = 44  I = 2,5A 	PEMC I/161
R3 	posuvný rezistor 	R = 44  I= 2,5A 	PEMC I/163
R4 	posuvný rezistor 	R = 1200 I = 0,63A 	PEMC I/60
RZ 	posuvný rezistor 	R = 44 I = 2,5A 	PEMC I/161
RN 	odporová dekáda 	R =0 – 99999	PEMC I/154

# 5. Naměřené a vypočtené hodnoty

Ad Aa)

|  | nahoru |  |  |  |  | dolu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | naměřené hodnoty |  |  | vypočtené hodnoty |  | naměřené hodnoty |  |  | vypočtené hodnoty |  |
| č.m. | Ix (N) [mA] | In (S) [mA] |  | O [mA] |  | Ix (N) [mA] | In (S) [mA] |  | O [mA] |  |
| 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0,0 | 100 | 105,7 |  | 5,7 | 5,4 |
| 2 | 10 | 11,25 |  | 1,25 | 11,1 | 90 | 95,4 |  | 5,4 | 5,7 |
| 3 | 20 | 21,63 |  | 1,63 | 7,5 | 80 | 84,65 |  | 4,65 | 5,5 |
| 4 | 30 | 31,8 |  | 1,8 | 5,7 | 70 | 73,91 |  | 3,91 | 5,3 |
| 5 | 40 | 41,62 |  | 1,62 | 3,9 | 60 | 63,35 |  | 3,35 | 5,3 |
| 6 | 50 | 52,83 |  | 2,83 | 5,4 | 50 | 52,93 |  | 2,93 | 5,5 |
| 7 | 60 | 63,44 |  | 3,44 | 5,4 | 40 | 42,35 |  | 2,35 | 5,5 |
| 8 | 70 | 74,25 |  | 4,25 | 5,7 | 30 | 31,67 |  | 1,67 | 5,3 |
| 9 | 80 | 84,75 |  | 4,75 | 5,6 | 20 | 21,36 |  | 1,36 | 6,4 |
| 10 | 90 | 95,37 |  | 5,37 | 5,6 | 10 | 11,02 |  | 1,02 | 9,3 |
| 11 | 100 | 105,7 |  | 5,7 | 5,4 | 0 | 0 |  | 0 | 0,0 |

Příklad výpočtu:  Pro řádek č. 4

Nahoru:		O=S−N=In−Ix=31,80×10−3−30×10−3=1,8×10−3A

δ=OS×100%=1,8×10−331,8×10−3×100=5,7%

dolu:			O=S−N=In−Ix=73,91×10−3−70×10−3=3,91×10−3A

δ=OS×100%=3,91×10−373,91×10−3×100=5,3%

Ad Ab)

|  | nahoru |  |  |  |  | dolu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | naměřené hodnoty |  |  | vypočtené hodnoty |  | naměřené hodnoty |  |  | vypočtené hodnoty |  |
| č.m. | Vx (N) [V] | Vn (S) [V] |  | O [V] |  | Vx (N) [V] | Vn (S) [V] |  | O [V] |  |
| 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1,053 |  | 0,053 | 5,0 |
| 2 | 0,1 | 0,111 |  | 0,011 | 9,9 | 0,9 | 0,949 |  | 0,049 | 5,2 |
| 3 | 0,2 | 0,218 |  | 0,018 | 8,3 | 0,8 | 0,843 |  | 0,043 | 5,1 |
| 4 | 0,3 | 0,314 |  | 0,014 | 4,5 | 0,7 | 0,738 |  | 0,038 | 5,1 |
| 5 | 0,4 | 0,422 |  | 0,022 | 5,2 | 0,6 | 0,627 |  | 0,027 | 4,3 |
| 6 | 0,5 | 0,526 |  | 0,026 | 4,9 | 0,5 | 0,525 |  | 0,025 | 4,8 |
| 7 | 0,6 | 0,629 |  | 0,029 | 4,6 | 0,4 | 0,42 |  | 0,02 | 4,8 |
| 8 | 0,7 | 0,74 |  | 0,04 | 5,4 | 0,3 | 0,317 |  | 0,017 | 5,4 |
| 9 | 0,8 | 0,844 |  | 0,044 | 5,2 | 0,2 | 0,213 |  | 0,013 | 6,1 |
| 10 | 0,9 | 0,949 |  | 0,049 | 5,2 | 0,1 | 0,11 |  | 0,01 | 9,1 |
| 11 | 1 | 1,053 |  | 0,053 | 5,0 | 0 | 0 |  | 0 | 0,0 |

Příklad výpočtu:  Pro řádek č. 6

Nahoru:			O=S−N=Vn−Vx=0,526−0,5=0,026V

δ=OS×100%=0,0260,526×100=4,9%

dolu:

O=S−N=Vn−Vx=0,525−0,5=0,025V

δ=OS×100%=0,0250,525×100=4,8%

Ad Ad) Skutečná třída přesnosti

Tp=OmaxM×100%

Ampérmetr: 	Tp=5,7100×100=5,7	Nevyhovuje třídě přesnosti

Voltmetr:	Tp=0,0531×100=5,3 	Nevyhovuje třídě přesnosti

Ad Ba,b,c,d) Měření parametrů neznámého měřícího přístroje

Rn je vnitřní odpor měřený metodou poloviční výchylky

|  |  | Naměřené hodnoty |  |  |  | Vypočtené hodnoty |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | v.č. |  | Imax [V] | Umax [V] | Rn  |  |  | Ri  | R1V  |
| 1. vzorek | 979026 |  | 12,14 m | 62,35 m | 4,90 |  |  | 5,14 | 82,37 |
| 2. Vzorek - doprava | 9008 |  | 6,12 m | 60,13 m | 9,80 |  |  | 9,83 | 163,40 |
| 2. Vzorek - doleva |  |  | 6,05 m | 59,42 m | 9,70 |  |  | 9,82 | 165,29 |
| 3. vzorek | 3484745 |  | 99,62 µ | 190 m | 1908,00 |  |  | 1907,25 | 10038,14 |

Přiklad výpočtu: pro vzorek 2 – směr doprava

Ri=UmaxImax=60,13×10−36,12×10−3=9,8Ω		R1v=1Imax=16,12×10−3=163,4Ω

# 6. Grafy

Uvedeny v příloze:

Příloha 1 – Opravná křivka Ampérmetru na rozsahu 100mA

Příloha 2 – Opravná křivka Voltmetru na rozsahu 1V

# 7. Vyhodnocení

Při ověřování multimetr PU 500 v.č.5125725 ve funkci ampérmetru, jsme zjistily, že při maximální výchylce je oprava maximální a to Omax = 5,7. Tato hodnota zdaleka neodpovídá udávané třídě přesnosti Tp = 2,5 , ale ani se nedá zařadit do normalizované řady přesnosti, která končí hodnotou Tp = 5. Při ověřování tohoto přístroje ve funkci voltmetru jsem dosáhly podobných výsledků. Maximální oprava Omax = 5,3. Dále jsme zjistily, že přístroj je na konci 1. třetiny stupnice mechanicky poškozen, což je patrné z grafu. Nejspíše se jedná o větší mechanické brždění. Největší relativní chyba ve srovnání s digitálním multimetrem V560 byla  = 11,1% a to v dolní části stupnice.

U 1. vzorku jsme měřením dostali přibližně stejné hodnoty, které byly uvedeny výrobcem. Maximální výchylka Umax = 62,35mV a vnitřní odpor Ri = ±5. Stejné výsledky uváděné výrobcem jsme naměřili i u vzorku 2 v obou směrech (Umax = 60mV a  Ri = 9,8).  Dle mého mínění by šlo použít tyto měřící přístroje k měření proudu vzhledem k jejich malému vnitřnímu odporu. 3. vzorek má vnitřní odpor Ri = 1907 a přibližný odpor na 1 volt R1V =10k, což odpovídá použití tohoto přístroje jako voltmetru (musí mít velký vstupní odpor).