1. Zadání:

# A. Změřte amplitudovou kmitočtovou charakteristiku poměrné admitance paralelního rezonančního obvodu sestaveného z předložených součástek, jako funkci poměrného rozladění				Yp = f (F)

# a) bez vnějšího tlumení

b) s vnějším tlumicím (zatěžovacím) odporem Rz = 5 k

B. Změřte amplitudovou kmitočtovou charakteristiku  poměrné impedance sériového rezonančního obvodu sestaveného z prvků jako v bodě zadání A, jako funkci poměrného rozladění 		Zp = f (F)

a) bez vnějšího tlumení

b) s vnějším tlumicím (zatěžovacím) odporem Rz = 50 

c) ověřte měřením, že absolutní hodnoty napětí na cívce a kondenzátoru jsou v rezonanci stejné a rovnají se Q-násobku napětí na rezonančním obvodu. Při výběru vhodného voltmetru pamatujte na jeho potřebný vnitřní odpor a kmitočtový rozsah!

C. Všechny naměřené charakteristiky znázorněte graficky. V grafech vyznačte rezonanci,

B3dB a B20dB. Z naměřených funkčních závislostí stanovte pro všechny 4 případy

a) rezonanční kmitočet

b) šířku pásma pro nárůst poměrné admitance, resp. impedance o 3 dB B3dB

c) šířku pásma pro nárůst poměrné admitance, resp. impedance o 20 dB B20dB

d) činitel jakosti Q

e) selektivitu S3/20

D. Ve všech čtyřech případech porovnejte hodnoty f0 (resp. 0), Q0, Qp stanovené ze změřených závislostí s teoretickými hodnotami vypočtenými z hodnot použitých součástek. Potřebné hodnoty prvků rezonančního obvodu (cívky, kondenzátoru) změřte.

E. Na předložených vázaných rezonančních obvodech změřte amplitudovou kmitočtovou charakteristiku přenosové impedance   	ZT = f (F)

a) bez vnějšího tlumení

b) s vnějším tlumicím (zatěžovacím) odporem Rz = 5 k

Výsledky zpracujte graficky. Ze změřené závislosti stanovte (určete) druh vazby (podkritická, kritická, nadkritická).

F. Zobrazte na osciloskopu amplitudovou kmitočtovou charakteristiku přenosové (tranzitní) impedance vázaného rezonančního obvodu a sledujte vliv stupně vazby na její tvar. Stupeň vazby měňte jednak změnou tlumícího odporu Rtl, jednak změnou činitele vazby M (podle možností použitého přípravku). Zobrazenou charakteristiku předveďte vedoucímu laboratorního cvičení!

G. Na vstup vázaného rezonančního obvodu s rezonančním kmitočtem f0 (resp. 0) přiveďte obdélníkový signál o kmitočtu f = 1/5 f0

Pomocí osciloskopu zjistěte tvar a amplitudu  vstupního i výstupního signálu na rezonančním obvodu a zdůvodněte zjištěné výsledky.

2.Popis měřeného předmětu:

A,B) Přípravek s kondenzátorem a cívkou EM3 – 6ab – B0

Změřené hodnoty RLCG metrem:	L = 1662,5H

C = 986,8pF

E) Přípravek s vázaným rezonančním obvodem

Změřené hodnoty RLCG metrem:	L1 = 21,12mH	C1=2400pF

L2 = 28,52mH 	C2=1181pF

3. Schéma zapojení:

- Paralelní rezonanční obvod

B) Sériový rezonanční obvod

E) Vázaný rezonanční obvod

4. Použité přístroje:

G	FG 220	Generátor funkcí s měřičem kmitočtu	PEMC I/267

MK	FG 220	Generátor funkcí s měřičem kmitočtu	PEMC I/267

Osc	9020 G	2 kanálový osciloskop	PEMC I/254

V1	V 560	digitální multimetr	PEMC I/258

RTL			odporová dekáda 0,1-99999,9		PEMC I/154

R0 			odporová dekáda x1		PEMC I/72

R1				odporová dekáda 0,1-99999,9		PEMC I/43

5. Naměřené a vypočtené hodnoty:

Aa,b) Amplitudová kmitočtová charakteristika poměrné admitance paralelního rezonančního obvodu

|  | č.m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F [-] | -4 | -3,5 | -3 | -2,5 | -2 | -1,5 | -1 | -0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
|  | f [kHz] | 27 | 30 | 34 | 40 | 47 | 56 | 70 | 88 | 113 | 145 | 183 | 226 | 273 | 322 | 373 | 425 | 479 |
| netlumený | U2 [V] | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,14 | 0,30 | 4,80 | 0,34 | 0,20 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
|  | YP [dB] | 46,78 | 44,68 | 43,25 | 40,96 | 38,82 | 35,78 | 30,70 | 24,08 | 0,00 | 23,00 | 27,60 | 30,10 | 31,35 | 32,64 | 33,62 | 34,54 | 35,04 |
| tlumený | U2 [V] | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,12 | 0,25 | 0,58 | 0,32 | 0,19 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
|  | YP [dB] | 28,42 | 26,33 | 25,17 | 22,80 | 20,62 | 17,77 | 13,68 | 7,31 | 0,00 | 5,17 | 9,69 | 12,35 | 13,33 | 14,44 | 15,44 | 16,28 | 16,68 |

U0 je napětí v rezonanci – 	pro netlumený = 4,8V

pro tlumený = 0,52V

Příklad výpočtu pro č.m. 7 - netlumený: YP=20×logU0U2=20×log4,800,14=30,70dB

Ba,b) Amplitudová kmitočtová charakteristika poměrné impedance sériového rezonančního obvodu

|  | č.m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F [-] | -4 | -3,5 | -3 | -2,5 | -2 | -1,5 | -1 | -0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
|  | f [kHz] | 29 | 33 | 37.5 | 43.5 | 51 | 62 | 76.5 | 96.5 | 123.5 | 158.2 | 200 | 247 | 298 | 352 | 408 | 465 | 523 |
| netlumený | U2 [V] | 6,00 | 5,95 | 5,95 | 5,90 | 5,80 | 5,60 | 5,20 | 4,10 | 0,20 | 4,60 | 5,70 | 6,00 | 6,00 | 5,80 | 5,70 | 5,60 | 5,30 |
|  | ZP [] | 29,54 | 29,47 | 29,47 | 29,40 | 29,25 | 28,94 | 28,30 | 26,24 | 0,00 | 27,23 | 29,10 | 29,54 | 29,54 | 29,25 | 29,10 | 28,94 | 28,46 |
| tlumený | U2 [V] | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,85 | 5,70 | 5,50 | 5,10 | 4,00 | 0,60 | 4,50 | 5,60 | 5,90 | 5,90 | 5,80 | 5,70 | 5,60 | 5,30 |
|  | ZP [] | 19,85 | 19,85 | 19,85 | 19,78 | 19,55 | 19,24 | 18,59 | 16,48 | 0,00 | 17,50 | 19,40 | 19,85 | 19,85 | 19,71 | 19,55 | 19,40 | 18,92 |

U0 	netlumený = 0,2V

tlumený = 0,6V

Příklad výpočtu pro č.m. 15 – tlumený: ZP=20×logU2U0=20×log5,70,6=19,55dB

C) Stanovení z funkčních závislostí

- rezonanční kmitočet

PRO	113kHz

SRO	123,5kHz

- šířka pásma pro nárůst o 3dB  B3dB

PRO:

f1,2=f0F2±1+F24=1130,152±1+0,1524f1=121,8kHzf2=104,8kHzB3dB=f2−f1=121,8−104,8=17kHz

SRO:

f1,2=f0F2±1+F24=123,50,172±1+0,1724f1=134,4kHzf2=113,4kHzB3dB=f2−f1=134,4−113,4=21kHz

- šířka pásma pro nárůst o 20dB  B20dB

PRO:

f1,2=f0F2±1+F24=1130,42±1+0,424f1=137,8kHzf2=92,6kHzB20dB=f2−f1=137,8−92,6=45,2kHz

SRO:

f1,2=f0F2±1+F24=123,50,392±1+0,3924f1=150kHzf2=101,7kHzB20dB=f2−f1=150−101,7=48,3kHz

- činitel jakosti Q

PRO:Q=f0B3dB=11317=6,65

SRO: Q=f0B3dB=123,521=5,88

- selektivita S3/20

PRO:S320=B3dBB20dB=1745,2=0,38

SRO: S320=B3dBB20dB=2148,3=0,43

D) Porovnání hodnot

naměřeno f0PRO = 113 kHz	f0SRO = 123.5 kHz		QPRO=6,65		QSRO=5,58

vypočteno f0PRO = 124 kHz	f0SRO = 124 kHz		QPRO=24,4m		QSRO=129,9m

f0=12πLC=12π1662,5⋅10−6⋅986,8⋅10−12=124⋅103Hz=124kHz

QLS=ω0LSRLS=2⋅π⋅124⋅103⋅1662,5⋅10−64=323,82

QCS=1ω0CSRCS=12⋅π124⋅103⋅986,8⋅10−12⋅104=130⋅10−3

QLP=RLPω0LP=31,62⋅π⋅124⋅103⋅1662,5⋅10−6=24,4⋅10−3

QCP=ω0CPRCP=2⋅π⋅124⋅103⋅986,8⋅10−12⋅109=7688306

Q0S=QLSQCSQLS+QCS=323,82⋅130⋅10−3323,82+130⋅10−3=129,9⋅10−3

Q0P=QLPQCPQLP+QCP=24,4⋅10−3⋅768830624,4⋅10−3+7688306=24,4⋅10−3

Ea,b) Amplitudová kmitočtová charakteristika přenosové impedance vázaného rezonančního obvodu

|  | č.m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F [-] | -4 | -3,5 | -3 | -2,5 | -2 | -1,5 | -1 | -0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
|  | f [kHz] | 7.26 | 8.2 | 9.5 | 11 | 13 | 15.4 | 19 | 24 | 30.8 | 39.5 | 50 | 61.6 | 75.5 | 89 | 102 | 116 | 130.5 |
| netlumený | U1 [mV] | 1,42 | 1,43 | 1,45 | 1,47 | 1,48 | 1,50 | 1,53 | 1,52 | 1,55 | 1,58 | 1,61 | 1,65 | 1,68 | 1,71 | 1,73 | 1,77 | 1,84 |
|  | U2 [V] | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,20 | 0,23 | 0,26 | 0,32 | 1,54 | 6,80 | 0,26 | 0,10 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
|  | ZT [] | 1056,3 | 1118,8 | 1172,4 | 1360,5 | 1554,0 | 1733,3 | 2091,5 | 10131 | 43870 | 1645,5 | 621,12 | 242,42 | 119,05 | 29,24 | 23,12 | 33,90 | 38,04 |
| tlumený | U1 [mV] | 1,42 | 1,43 | 1,46 | 1,47 | 1,48 | 1,51 | 1,54 | 1,54 | 1,56 | 1,59 | 1,62 | 1,65 | 1,69 | 1,71 | 1,73 | 1,77 | 1,84 |
|  | U2 [V] | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,26 | 0,33 | 0,52 | 1,80 | 0,24 | 0,10 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
|  | ZT [] | 1056,3 | 1118,8 | 1232,8 | 1360,5 | 1554,0 | 1721,8 | 2142,8 | 3376,6 | 11538 | 1509,4 | 617,28 | 212,12 | 106,51 | 17,54 | 17,34 | 33,90 | 38,04 |

R0 je snímací odpor o velikosti 10 

Příklad výpočtu pro č.m. 3 - netlumený: ZT=U2U1×R0=0,171,45×10−3×10=1172,4Ω

6. Grafy:

viz příloha:

Příloha č. 1 – Amplitudová kmitočtová charakteristika poměrné admitance PRO

Příloha č. 2 – Amplitudová kmitočtová charakteristika poměrné impedance SRO

Příloha č. 3 – Amplitudová kmitočtová charakteristika přenosové impedance VRO

7. Vyhodnocení:

Při měření na paralelním rezonančním obvodu jsem rezistorem R1 nastaveným na velkou hodnotu (99999,99) udělali z generátoru funkcí, který má téměř nulový vnitřní odpor, ideální zdroj proudu. Proto jsme nemuseli měřit vstupní napětí přes snímací odpor.

U sériového rezonančního obvodu jsme pro měření U1 použili digitální voltmetr s velkým frekvenčním rozsahem. Dále jsme měřením ověřili, že napětí v rezonanci je na cívce i kondenzátoru stejné a rovno 3,65V. U obou obvodů j z grafu patrné, že při vnitřním tlumení se zhorší selektivita.

Námi nalezený rezonanční kmitočet se od vypočítaného lišil u PRO o 11kHz a u SRO o 0,5kHz. Nemohli jsme určit selektivitu při tlumení u obou obvodů, protože poměrná admitance (impedance) nedosáhla 20dB. U netlumeného PRO jsme určili selektivitu S3/20=0,38 a u SRO S3/20=0,43.

U vázaného rezonančního obvodu jsme bez tlumení v rezonanci naměřili ZT=43870 a při tlumení ZT=11538. Z grafu je patrné, že v případě netlumeného obvodu se může jednat o vazbu kritickou nebo mírně podkritickou. V případě tlumeného obvodu se jedná o silně podkritickou vazbu.

Na osciloskopu jsme pozorovali, jak při zmenšování velikosti tlumícího odporu se vazba stávala více podkritická. Nadkritické vazby se nám nepodařilo dosáhnout.

Po přivedení obdélníkového signálu o frekvenci f = 1/5f0 = 6,16kHz jsme pozorovali, že výstupní napětí má sinusový průběh s 5x vyšší frekvencí než vstupní napětí. To je způsobeno tím, že obdélníkový signál se skládá z vyšších harmonických kmitů a vázaný rezonační obvod přenesl jen sinusovku 5 řádu.